|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aibu_dis_logo | **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  BİYOLOJİK İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI | | | C:\Users\Aidata\Downloads\birincilogo_3559696.png |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| SSH.TL.08 | 11/06/2018 | - | - | 1/1 |

# AMAÇ ve KAPSAM

Ameliyathane ve kliniklerden steril olması için gelen malzemelerin, ısı hassasiyetine göre steril edecek sterilizatörlerin biyolojik testleri için kullanılan inkübatör cihazı kullanım işlemini tanımlamaktır.

Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu ve çalışanları kapsar.

# SORUMLULAR

* 1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
  2. Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
  3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi
  4. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli

# FAALİYET AKIŞI

* 1. Cihazın fişi topraklı prize takılır ve cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar.
  2. Cihazın sıcaklığının 60 derece olması beklenir.
  3. Sterilizatörden çıkan biyolojik indikatör dışarıdaki hava ile etkileşimi olmadan kapağı kapatılıp kırma işlemi uygulanır ve biyolojik indikatör, inkübatör yuvasına yerleştirilir.
  4. Çıkan sonuç “-“ veya “+” olarak sonuç verir.
  5. Buhar sterilizatörü için kullanılan biyolojik indikatörler 1 saatte sonuç verir.1 saat sonra cihaz

üzerindeki renk kırmızı(+), ve ya yeşil (-) uyaran verir.

* 1. Formaldehit sterilizatörü için kullanılan biyolojik indikatörler 2 saatte sonuç verir.2 saat sonra cihaz üzerindeki renk kırmızı(+), ve ya yeşil (-) uyaran verir.
  2. Cihaz print veriyorsa ilgili dokümana eklenir.
  3. Biyolojik test sonucu pozitif sonuç verirse malzemelerin ambalajlarını değiştirip, cihazın kontrolü yapıldıktan sonra paketleme süreci tekrarlanır.
  4. Negatif sonuç veren biyolojik indikatörün üzerindeki etikete cihaz numarası yazılır.
  5. Biyolojik indikatör implant içeren sette kullanılmışsa etikete ''Firma'' yazısı yazılır. İnkübatörlere her yıl kalibrasyon yapılmalıdır**.**
  6. Hidrojen peroksit sterilizatörü için kullanılan biyolojik indikatörler 2/24 saatte sonuç verir. 2/24 saat sonra cihaz üzerindeki renk kırmızı(+), ve ya yeşil (-) uyaran verir.